SWR POWER METER F8KGL

Description et spécifications
V 0.5

F0EOS-F4BJH-21/12/2017-Vauréal Amitié Radio
# 1-INTRODUCTION

Afin d'optimiser la qualité de ses communications, l'OM doit rechercher le maximum de puissance transmise à l’antenne. Ce maximum est atteint lorsque les impédances sont dites « adaptées ». On obtient ce point de fonctionnement lorsque la puissance réfléchie (voir §2) est minimale (idéalement nulle), ou lorsque le « SWR » (ou ROS), pour « Standing Wave Ratio » (ou Rapport d’Onde Stationnaire) est proche de (idéalement égal à) 1.

Le « SWR Power Meter F8KGL » (ou Wattmètre/ROSmètre F8KGL) est un dispositif permettant de mesurer la puissance transmise à l’antenne, la puissance réfléchie, et le « SWR ». Il donne ainsi la mesure de la qualité de la chaîne de transmission TRX/Antenne.

L’originalité du «  SWR Power Meter F8KGL » vient de la conception de la ligne de mesure. Celle-ci a été pensée en câble coaxial rigide en cuivre. De plus, il est prévu de mettre ce dispositif en vente en KIT pour les OM’s désireux de s’équiper en moyens de mesure home-made.

Le « SWR Power Meter F8KGL » doit répondre aux besoins suivants :

-mesurer une puissance de 1W à 500W, avec une précision de 10 %
-mesurer une puissance dans les 3 bandes radioamateurs HF, VHF, UHF
-être alimenté par une source extérieure en 13,8V, ou par un pack batterie 4x1,5V
-atténuer le moins possible le signal à transmettre
-afficher le résultat de la mesure sur un écran LCD (puissance en W, sans unité pour le	SWR)
-être solide et robuste pour une utilisation en contest
-être prévu pour être vendu en kit

Ce dispositif a été conçu par les OM du club radioamateur « Vauréal Amitié Radio », situé à Vauréal (95), sous l’indicatif F8KGL.
Le projet a été développé par André F0EOS, et Fabrice F4BJH. Portons également à l’attention du lecteur, que l’idée initiale vient de Pierre F1FDD.

# 2-FONCTIONNALITES

D’un point de vue fonctionnel, le « SWR Power Meter F8KGL » permet :

-de mesurer la puissance transmise de l’émetteur (TRX) vers la charge (Antenne), de	mesurer la puissance réfléchie, et de calculer le SWR. Cette fonctionnalité porte le nom de	« fonctionnalité de mesure » dans la suite de ce document, et est assurée par la « ligne de	mesure ».

-d’afficher le résultat des ces 2 mesures en W, et le résultat du calcul de SWR. Cette	fonctionnalité porte le nom de « fonctionnalité de calcul et d’affichage » dans la suite de ce	document, et est assurée par le « dispositif de calcul et d’affichage ».

TRX
Ligne de mesure

ANTENNE

Dispositif de calcul et d’affichage

SWR Power meter F8KGL

# 2.1-Ligne de mesure

La mesure de la puissance d’un signal radioélectrique revient à mesurer la tension crête de ce signal (cf SWR_POWER_METER_F8KGL_Etude_du_pont_de_mesure.pdf).

Pch = K times {abs{V}} ^{2}

De plus, le « SWR » (ou ROS) est donné par cette formule :

SWR= {Ptranmise+Préfléchie} over {Ptransmise-Préfléchie}

La mesure de la tension crête du signal transmis (resp. réfléchie) donnera donc, à un facteur près (à déterminer) la mesure de la puissance transmise (resp. réfléchie). La mesure de ces 2 grandeurs permet dès lors de calculer le SWR.

La mesure d’une tension crête d’un signal peut facilement être réalisé à l’aide d’un circuit dit « détecteur d’enveloppe ».

Or les diodes n’acceptent que des signaux relativement faibles. C’est pourquoi un dispositif d’atténuation doit être placé dans la chaîne de mesure, sans que celui-ci n’atténue le signal utile à transmettre à l’antenne.

De plus, il faut également prévoir un dispositif capable de séparer le signal transmis, et le signal réfléchi.

D’un point de vue fonctionnel, la ligne de mesure permet :
-séparer le signal transmis du signal réfléchi, et d'adapter le niveau sur chacun de ces 2	signaux en vue d'être redressée par une diode. Cette fonctionnalité porte le nom de	« fonctionnalité de couplage », et est assuré par le « coupleur directionnel ».

-d’extraire la crête des signaux transmis et réfléchis. Cette fonctionnalité porte le nom de	« fonctionnalité de détection d’enveloppe », et est assuré par le « détecteur d’enveloppe (ou	détecteur HF) »
.

Coupleur directionnel

TRX
ANTENNE

signal
transmis
signal
réfléchi

Détecteur HF

crête du signal transmis

crête du signal réfléchi

Ligne de mesure

# 2.1.1-Coupleur directionnel

1
2
3
4

(Source F5ZV)
Un coupleur est constitué d'un tronçon de ligne de même impédance que celle sur laquelle il sera utilisé, par exemple 50 ou 75 ohms. Cette ligne peut être une ligne sur circuit imprimé, un guide d'onde, un câble coaxial...Pour une ligne coaxiale on peut utiliser une petite longueur de câble (de quelques centimètres à quelques décimètres). Parallèlement à l'âme de la ligne est placée à quelques millimètres de celle-ci une ligne de mesure. Le courant qui circule du port P1 au port P2 dans la ligne principale induit un courant dans la ligne de mesure et provoque l'apparition d'une tension entre les deux armatures du condensateur que forment les deux lignes. Dans un coupleur parfait les signaux générés par ces deux phénomènes s'additionnent dans le sens direct et s'annulent dans le sens inverse.
Une des extrémités de la ligne de mesure (port P4) est reliée au blindage de la ligne principale au travers d'une charge purement résistive d'une valeur qui dépend des dimensions de cette ligne de mesure et qui peut être différente de l'impédance de la ligne principale. Lorsqu'un courant circule dans la ligne principale du coupleur, une fraction (un échantillon) de ce courant se retrouve à l'autre extrémité (port P3) de la ligne de mesure.
# 2.1.2-Détecteur HF

(source Wikipedia)
Un circuit détecteur d’enveloppe est constitué d’une diode en série reliée à une charge constituée d’un condensateur et d’une résistance.
Son signal d’entrée est une fréquence porteuse dont on veut extraire la tension crête. C’est donc un courant alternatif, présentant une tension tantôt positive, tantôt négative.
Quand la tension d’entrée est positive, la diode conduit et le condensateur se charge. Quand la tension d’entrée est négative, la diode se bloque, le condensateur se décharge dans la charge.

Si la résistance présente dans le circuit lors de la charge de la capacité est faible, celle-ci est beaucoup plus rapide que la décharge dans la résistance. Alors, si la constante de temps du circuit résistance-condensateur est correctement choisie, sa tension reste à peu près constante entre deux crêtes de la porteuse.

# 2.1.3-Incertitudes de mesures

# 2.2-Dispositif de calcul et d'affichage

Dispositif « numérique »
ADC
calcul
affichage

# 3-FONCTIONNEMENT

A la mise sous tension, le « SWR-POWER METER F8KGL », affiche le message suivant pendant 5s :
S	W	R	-	P	O	W	E	R		m	e	t	e	r
			F	8	K	G	L		V	n	.	m

Vn.m correspond à la version du logiciel chargée dans la mémoire du microcontrôleur.

Au bout des 5 secondes, le « SWR-POWER METER F8KGL » détermine s’il est en mode « test », ou en mode « opérationnel »
# 3.1-Mode « test »
Le mode « test » est un mode de fonctionnement de validation du « SWR POWER METER F8KGL ».
Il permettra de valider le fonctionnement des ADC (linéarité, précision, stabilité), du détecteur HF (stabilité, et précision), et la ligne de mesure.

En mode test, il affiche le message suivant :

F	W	D		u	u	u	u	h	-	v	v	v	v	m	V
R	E	F		x	x	x	x	h	-	y	y	y	y	m	V

« FWD » : chaîne de caractère fixe, indiquant que la ligne 1 du LCD est dédié au port FWD
uuuu : correspond à la valeur de l'ADC du port FWD en hexadécimal
vvvv : correspond à la tension calculée à partir de la valeur de l’ADC par le PIC sur le port FWD en mV
« REF » : chaîne de caractère fixe, indiquant que la ligne 1 du LCD est dédié au port REF
xxxx : correspond à la valeur de l'ADC du port REF en hexadécimal
yyyy : correspond à la tension calculée à partir de la valeur de l’ADC par le PIC sur le port REF en mV
« h » : caracère symbolisant l’unité de la mesure de l’ADC (hexadécimal)
« mV » : chaîne de caractère indiquant l’unité de la mesure de la tension (mV)
La conversion « valeur hexadécimal de l'ADC » vers « tension calculée de l'ADC en mV » se fera à l'aide d'une table de calibration, placée en mémoire flash. Elle portera le nom de « table de calibration théorique de l’ADC ».

ADC(hexa) sur 10 bits	Tension en mV	Valeur de la tension en mV stockée flash
0x0000	0	0x0000
0x0001	5	0x0005
0x0002	10	0x000A
...	...	...
0x3FD	4985	0x1379
0x3FE	4990	0x137E
0x3FF	4995	0x1383

# 3.2-Mode « opérationnel »
Le mode mode « opérationnel » correspond au mode de fonctionnement conventionnel du « SWR POWER METER F8KGL ». C’est ce mode de fonctionnement qui permet la calibration et la mesure des puissances transmises, réfléchie, et du ROS.
Le mode « opérationnel » se décline en 2 phases :
-phase « calibration »
-phase « mesure »

# 3.2.1-Phase « calibration »

En phase « calibration », le « SWR-POWER METER F8KGL » affiche :

		C	A	L	I	B	R	A	T	I	O	N
x	x	W	-	y	y	y	M	h	z					O	K

# 3.2.2-Phase « mesure »

En phase « mesure », le « SWR-POWER METER F8KGL » affiche :

F	W	D			R	E	F			S	W	R
a	a	a	W		b	b	b	W		c	.	c	c	!	!

« aaa » correspond à la mesure de la puissance transmise en W
« bbb » correspond à la mesure de la puissance réfléchie en W
« c.cc » correspond à la mesure du ROS. 2 points d’exclamation clignotant s’affichent « !! » si le ROS>2

# 4-DEVELOPPEMENT MATERIEL

## 2.1-Description
Le coeur du dispositif repose sur l'emploi d'un microcontrôleur PIC 16F88. Son choix a été guidé par ses principales caractérstiques suivantes :

Taille de la flash	4K (mot de 14 bits)
Taille de l'EEPROM	256 octets (@0x2100)
Taille de la RAM	368 octets
ADC	10 bits

PIC (+sa programmation) 4MHz
LCD
http://digitaldiy.io/articles/mcu-programming/assembly/55-assembly-example/114-mpasm-tutorial-liquid-crystal-display-lcd#.Wi5383mDO9I
Ligne de mesure
ADC
Boitier
Alimentation

### 2.1.1-LCD

### 2.1.2-Ligne de mesure
HSMS tartempion

### 2.1.3-ADC
Résolution 10 btis

### 2.1.3-Alimentation
Pile + connnecteyr
### 2.1.3-Boitier
Dimensions ?
Matière
crosbar

## 2.2-Schéma fonctionnel

# 5-DEVELOPPEMENT LOGICIEL

## 5.1-Généralités

L’architecture hardware étant fondée sur le PIC 16F88 de chez Microchip, le langage de développement du logiciel sera l’assembleur.
Le logiciel sera développé sous Linux (Ubuntu 16.04 ou Debian 8).

3 firmwares seront généres :

-Firmware de test, correspondant au mode de fonctionnement « test » du « SWR Power	Meter F8KGL.
Nom : « swr_power_meter_f8kgl-Vn.m.TEST.hex »

-Firmware de calibration, correspondant au mode de fonctionnement « calibration » du	« SWR Power Meter F8KGL ».
Nom : « swr_power_meter_f8kgl-Vn.m.CALIBRATION.hex »

-Firmware opérationnel, correspondant au mode de fonctionnement « opérationnel » du	« SWR Power Meter	F8KGL ».
Nom : « swr_power_meter_f8kgl-Vn.m.hex »

n : correspond à une version majeure du « SWR Power Meter F8KGL ».
m : correspond à une version mineure du « SWR Power Meter F8KGL ».

V0.5 : mode « test » implémenté, validé en simulation et sur prototypes.
V0.6 : phase de calibration implémenté, validé en simulation et sur cible matériel
V1.0 : phase de mesure implémenté, validé en simulation et sur cible matériel.

## 5.2-Outils de développement
### 5.2.1-Assembleur
Sous linux, la suite « GPUTILS », permet la compilation d’un projet développé en assembleur pour PIC.

GPUTILS est une collection d’outil pour les microcontroleurs PIC. Elle inclut :
- Gpasm : compilateur assembleur
- Gplib : compilateur assembleur permettant la génération d’une librairie
- Gplink : éditeur de lien symboliquez

Installation :
1. Désinstaller la version courante de la distribution
2. Télécharger la version 1.5.0-1 en suivant ce lien : https://sourceforge.net/projects/gputils/files/gputils/1.5.0/gputils-1.5.0-1.tar.gz/download
3. Installation

$ tar –xvzf gputils-1.5.0-1.tar.gz
$ cd gputils-1.5.0-1.tar.gz
$ ./configure
$make
$sudo make install

### 5.2.2-Outils de validation
Sous linux, la suite « gpsim » permet la simulation d’un code compilé par GPUTILS

Installation :
1. Désinstaller la version courante de la distribution
2. Télécharger la version 0.30.0 en suivant ce lien :
https://sourceforge.net/projects/gpsim/files/gpsim/0.30.0/gpsim-0.30.0.tar.gz/download
Installation

$ tar –xvzf gpsim-0.30.0.tar.gz
$ cd gpsim-0.30.0.tar.gz
$ ./configure
$make
$sudo make install

Utilisation :

$ gpsim –s nom_du_fichier.cod

1. Aller dans File->Open et choisir le fichier .stc
2. Par défaut, la fréquence est fixée à 20MHz. Il faut fixer la fréquence de travail à 4MHz :

  **gpsim> frequency 4000000
  **gpsim> frequency
  Clock frequency: 4 MHz.

## 5.3-Environnement de développement

swr_power_meter
bin

prj

doc

hw
src
sim

doc

lcd
sw

readadc

calc

eep

flh

data

inc

swr_power_meter/bin	Contient l’ensemble des binaires produits : / *.a : librairie associée à un composant sw / *.cod : simulation / *.hex : binaire à flasher dans le PIC / *.map : mapping mémoire / *.cof : fichier objet résultat de la compilation / *.lst : ?
swr_power_meter/prj	Contient le Makefile du projet, et le point d’entrée sw (main.asm), la table de calibration
swr_power_meter/doc	Documentation du projet
swr_power_meter/src	Contient les sources du projet
swr_power_meter/src/hw	Contient les sources HW du projet
swr_power_meter/hw/sim	Contient le fichier netlist pour gpsim
swr_power_meter/hw/	Contient les schéma et le PCB
swr_power_meter/sw/lcd	Composant LCD / Driver.asm : driver bas niveau du LCD / Aff.asm : routines haut niveau d’affichage des messages / Makefile : make de la librairie LCD
swr_power_meter/sw/readadc	Composant ADC
swr_power_meter/sw/calc	Composant CALC
swr_power_meter/sw/eep	Composant EEP : / Driver.asm : driver bas niveau
swr_power_meter/sw/flh	Composant d’accès à la flash du PIC : / Driver.asm : driver bas niveau
swr_power_meter/sw/data	Composant data : contient les donées d’initialisations
swr_power_meter/sw/inc	Include

## 5.4-Spécifications SW
### 5.4.1-/prj
#### 5.4.1.1-Makefile

Variables	Nom du projet : swr-power-meter_f8kgl- / Processeur : 16F88 (à exporter) / Version : Vn.m (à exporter) / Nom du firmware de test :<Nom du projet><Version>.TEST.hex / Nom du firmware de calibration : <Nom du projet><Version>.CALIBRATION.hex / Nom du firmware opérationnel: <Nom du projet><Version>.hex / Répertoire pour le linker : /usr/share/gptuils/lkr (à exporter) / Script du PIC pour le linker : <Répertoire pour le linker><Processeur>.lkr (à exporter) / Répertoire des Include : -I../src/sw/inc
Outils	AS : gpasm (assembleur) / LD : gplink (linker)
Flags	Flags pour le linker : --map -c -s (génère un fichier .map, génère un fichier objet, spécifier le fichier script pour le linker) / Flags pour l'assembleur : -c (génère un fichier objet) -D<Version du firmware » / flag pour la génération du firmware de test par l’assembleur : TEST / flag pour la génération du firmware de calibration par l’assembleur : CALIBRATION (pour le firmware de calibration)
Composants	Composants : lcd, eep, readadc, calc, flh
Fichiers sources	Fichiers sources communs à tous les firmware : main.asm, ../src/sw/data/swversion.asm / Fichiers sources du firmware de test : ../src/sw/data/adc_theoric_cal.asm
Objets	objets communs en mode test : [pour chacun des fichiers sources communs à tous les firmwares : <nom du fichier source sans l’extension .asm>.TEST.o] / objets du firmware de test [pour chacun des fichiers sources du firmware de test : <nom du fichier source sans l’extension .asm>.o], / objets de tests : les objets communs en mode test, les objets du firmware de test
Librairies	librairies de test : [pour chacun des composants : libtest<Nom du composant>.a] / librairies de calibration : [pour chacun des composants : libcalib<Nom du composant>.a / Librairies opérationnelles : [pour chacun des composants : <Nom de chaque composant>.a]
Règles de compilation	All : / -applique les règles du firmware de test, calibration et opérationnel / rule_test : / -appliquer les règles du firmware de test / Règle du firmware de test : / -appliquer les règles des objets de test, les règles de la librairie de test / -linker avec les flags du linker, avec le script du linker, les objets de test, les librairies de test, vers le firmware de test en ../bin/<Nom du firmware de test> / -effacer les fichier objets de tests, les librairies de test / -effacer tous les fichiers *.lst / règle de la librairie de test : / -faire le make, avec le flag -C, de la librairie de test de ../src/sw/<Nom du composant associé à la librairie> / Règle d’un objet de test commun issu des sources communes à tous les firmware / assembler avec les flags de l'assembleur, le flag du firmware de test, pour le processeur, avec le répertoire des Includes, le fichier source commun à tous les firmware associé à l’objet, en un objet commun à tous les firmware en mode test / Règle d'un objet du firmware de test / assembler avec les flags de l'assembleur, le flag du firmware de test, pour le processeur, avec le répertoire des Includes, le fichier source spécifique au mode de test, en un objet du firmware de test / Règle de clean : efface tous les fichiers de ../bin

$ cd prj
//Génération du firmware en mode TEST
$ make rule_test
//Génération du firmware en mode CALIBRATION
$ make rule_calibration
//Génération du firmware en mode MESURE
$ make rule_mesure
//Génération de tous les firmwares
$ make all

#### 5.4.1.2-Main.asm

Fonctions	Fonction principale, point d’entrée du logiciel
Nom	Init
Paramètres entrée
Paramètres sorties
Traitements	Initialisation / PIC : effectuer l'initialisation du PIC / LCD : Effectuer l’initialisation du LCD (lcd_init) / ADC : Effecteur l'initialisation de l'ADC / Afficher le message de boot (lcd_affbootmsg) / Tempo de 5s / temporisation de 2,5s (tempo_boot) / temporisation de 2,5s (tempo_boot) / Effacer le LCD (lcd_clear) / Positionner le curseur du LCD sur la ligne 1 / #Le code ci-dessous est assemblé uniquement dans le firmware de test / afficher le message du mode test (lcd_aff_fwd_and_ref) / Dans une boucle infinie / lire les registres ADCfwd et ADCref (adc_readAN0, adc_readAN1) / afficher la mesure des ADC en mode test (lcd_affadc) / Convertir la mesure des ADC en mV (calc_adcmV) / Affichage de la mesure en tension des ADC en mode test (lcd_affadcmV) / #Le code ci-dessous est assemblé uniquement dans le firmware de calibration / Tester la phase (calibration ou mesure) / Si le boîtier est en phase « calibration » / afficher le message de calibration (lcd_affcalib) / Dans une boucle infinie / #Le code ci-dessous est assemblé uniquement dans le firmware opérationnel / Sinon / Dans une boucle infinie :

Fonctions	Temporisation de 2,5 secondes
Nom	tempo_boot
Paramètres entrée
Paramètres sorties
Traitements	Appeler 10 fois un délai de 250ms

### 5.4.2/sw/inc
#### 5.4.2.1-lcd.inc
Contient les define du LCD.

#### 5.4.2.2-eep.inc
Contient le plan mémoire de l'EEPROM
__EEPROM_START	__SW_VERSION_EEP_ADDR	Version du logiciel
__EEPROM_START + 5	__OFFSET_CAL_TABLE	Offset de calibration

### 5.4.3-/sw/lcd
#### 5.4.3.1-driver.asm :

Fonction	Initialisation du LCD
Nom	lcd_init
Paramètres entrée
Paramètres sorties
Traitements

Fonction	Affichage d’un caractère
Nom	lcd_affchar
Paramètres entrée	W(1 byte) : contient le caractère à afficher à la position courante du curseur
Paramètres sorties
Traitements

Fonction	Envoi d’une commande au LCD
Nom	lcd_sendcmd
Paramètres entrée	W(1 byte) : contient la commande / 0x28 Set Interface Length / 0x10 Turn Off Display / 0x01 Clear Display RAM / 0x06 Set Cursor Movement / 0x0C Turn on Display/Cursor / 0x01 Clear display / 0xc0 move to 2nd row, first column
Paramètres sorties
Traitements

Fonction	Positionner le curseur du LCD
Nom	lcd_setposcursor
Paramètres entrée	W(1 byte) : contient la position du curseur / 0-15 : 1ère ligne / 16-31 : 2ème ligne
Paramètres sorties
Traitements	Si le curseur doit être positionné sur la première ligne : / W = W + 0x80 / Si le curseur doit être positionné sur la deuxième ligne : / W = W + 0xC0 / Envoi de la commande au LCD (lcd_sendcmd)

Fonction	Efface le LCD
Nom	lcd_clear
Paramètres entrée
Paramètres sorties
Traitement	W=0x01 / Envoi de la commande au LCD (lcd_sendcmd)

Fonction	Positionne le curseur sur la 2ème ligne
Nom	lcd_setposL2
Paramètres entrée
Paramètres sorties
Traitements	W=0xC0 / Envoi de la commande au LCD (lcd_sendcmd)

Fonction	Conversion hexa-ASCII
Nom	lcd_convtoascii
Paramètres entrée	W (1 quartet) : contient le quartet de poids faible à convertir
Paramètres sorties	W (1 byte) : contient l’octet converti
Traitements	W=W + 0x30

Fonction	Routines de temporisation et pulse
Nom
Paramètres entrée
Paramètres sorties
Traitements	http://digitaldiy.io/articles/mcu-programming/assembly/55-assembly-example/114-mpasm-tutorial-liquid-crystal-display-lcd#.Wi5383mDO9I

Fonction	Conversion hexa-BCD
Nom	lcd_convtobcd
Paramètres entrée	v_hexa_to_conv (2 bytes) : 2 octets à convertir en BCD
Paramètres sorties	v_bcd (2 bytes) : 2 octets convertis en BCD
Traitements	http://www.microchip.com/forums/m322713.aspx / v_bcd = R1 / v_bcd + 1 = R2

#### 5.4.3.2-aff.asm :

Fonction	Affichage du message de boot
Nom	lcd_affboot
Paramètres entrée	-bootmsgL1 : zone mémoire (15 bytes) contenant le message de boot ligne 1 / -bootmsgL2 : zone mémoire (5 bytes) contenant le message de boot ligne 2 / -c_data_swversion : zone EEPROM (5bytes) contenant la version courante du logicielle
Paramètres sorties	S W R - P O W E R m e t e r / F 8 K G L V 0 . 5
Traitements	v_charpos = 0x00 / Afficher le message de boot ligne 1 / Tant que W≠0 / Récupérer 1 caractère du message de boot ligne 1 (bootmsgL1) dans W / Afficher 1 caractère sur le LCD (lcd_affchar) / Incrementer v_charpos / Positionner le curseur sur la ligne 2, 4ème case : / W=0x13 / Positionner le curseur du LCD (lcd_setposcursor) / v_charpos = 0x00 / Afficher le message de boot ligne 2 / Tant que W≠0 / Récupérer 1 caractère du message de boot ligne 2 (bootmsgL2) / Afficher 1 caractère sur le LCD (lcd_affchar) / Incrementer v_charpos / Positionner le curseur sur la ligne 2, 10ème case : / W=0x1C / Positionner le curseur du LCD (lcd_setposcursor) / v_charpos = 0x00 / afficher la version / Tant que W≠0 / Récupérer le caractère en EEPROM (f_eep_readbyte) / W ← v_charpos / EEADDR ← W / Lire un octet en EEPROM (eep_readbyte) / Afficher 1 caractère sur le LCD (lcd_affchar) / Incrementer v_charpos / FIN

Fonction	Affichage du message du mode test / #Le code ci-dessous est assemblé uniquement dans le firmware de test
Nom	lcd_aff_fwd_and_ref
Paramètres entrée	-testmsgL1 : zone mémoire (7bytes) contenant le message de calibration L1 / -testmsgL2 : zone mémoire (7bytes) contenant le message de calibration L2
Paramètres sorties	F W D / R E F
Traitements	v_charpos = 0x00 / Afficher le message de calibration ligne 1 / Tant que W≠0 / Récupérer 1 caractère du message de calibration ligne 1 (testmsgL1) dans W / Afficher 1 caractère sur le LCD (lcd_affchar) / Incrementer v_charpos / Positionner le curseur sur la ligne 2 : / W=0x10 / Positionner le curseur du LCD (lcd_setposcursor) / v_charpos = 0x00 / Afficher le message de calibration ligne 2 / Tant que W≠0 / Récupérer 1 caractère du message de calibration ligne 2 (testmsgL2) / Afficher 1 caractère sur le LCD (lcd_affchar) / Incrementer v_charpos

Fonction	Affichage d'1 octet en hexa sur le LCD
Nom	lcd_affhexa
Paramètres entrée	W : contient l'octet en hexa à afficher
Paramètres sorties
Traitements	1. v_tmp = W / 2. swapper les quartets de v_tmp, et mettre le résultat dans W / 3. Appliquer un masque sur les bits de poids faible / 4. Convertir le quartet de poids faible en ASCII (lcd_convtoascii) / 5. Afficher 1 caractère sur le LCD (lcd_affchar) / 6. W=v_temp&0F / 7. Convertir le quartet de poids faible en ASCII (lcd_convtoascii) / 8. Afficher 1 caractère sur le LCD (lcd_affchar)

Fonction	Affichage d'1 octet en décimal sur le LCD
Nom	lcd_affdec
Paramètres entrée	W : contient l'octet en hexa à afficher
Paramètres sorties
Traitements	1. Convertir le quartet de poids faible en ASCII (lcd_convtoascii) / 2. Afficher 1 caractère sur le LCD (lcd_affchar)

Fonction	Affichage de la mesure des ADC en mode test / #Le code ci-dessous est assemblé uniquement dans le firmware de test
Nom	lcd_affadc
Paramètres entrée	v_adcfwd (2bytes) : résultat de l'ADC AN0 sur 10 bits / v_adcref (2bytes) : résultat de l'ADC AN1 sur 10 bits
Paramètres sorties	u u u u h - / x x x x h -
Traitements	1.positionner le curseur sur la ligne 1, 5ème case / 2.W=v_adcfwd / 3.Afficher un octet en hexa (lcd_affhexa) / 4.W =v_adcfwd +1 / 5.Afficher un octet en hexa (lcd_affhexa) / 6. W=’h’ / 7.Afficher 1 caractère sur le LCD (lcd_affchar) / 8. W=’-’ / 9.Afficher 1 caractère sur le LCD (lcd_affchar) / 10.positionner le curseur sur la ligne 2, 5ème case / 11.W=v_adcref / 12.Afficher un octet en hexa (lcd_affhexa) / 13.W =v_adcref +1 / 14.Afficher un octet en hexa (lcd_affhexa) / 15. W=’h’ / 16.Afficher 1 caractère sur le LCD (lcd_affchar) / 17. W=’-’ / 18.Afficher 1 caractère sur le LCD (lcd_affchar)

Fonction	Affichage de la mesure en tension des ADC en mode test / #Le code ci-dessous est assemblé uniquement dans le firmware de test
Nom	lcd_affadcmV
Paramètres entrée	v_adcfwd_mV (2bytes) : résultat de l'ADC en mV compris entre [0;5000] / v_adcref_mV (2bytes) : résultat de l'ADC en mV compris entre [0;5000]
Paramètres sorties	v v v v m V / y y y y m V
Traitements	1.positionner le curseur sur la ligne 1, 11ème case / 2.v_hexa_to_conv = v_adcfwd_mV / 3.v_hexa_to_conv +1 = v_adcfwd_mV +1 / 4. Conversion hexa-BCD (lcd_convtobcd) / 5. W = v_bcd / 6. Affichage d'un octet en hexa (lcd_affhexa) / 7. W = v_bcd+1 / 8.positionner le curseur sur la ligne 2, 11ème case / 2.v_hexa_to_conv = v_adcref_mV / 3.v_hexa_to_conv +1 = v_adcref_mV +1 / 4. Conversion hexa-BCD (lcd_convtobcd) / 5. W = v_bcd / 6. Affichage d'un octet en hexa (lcd_affhexa) / 7. W = v_bcd+1

Fonction	Affichage de la puissance du port FWD
Nom	lcd_affpfwd
Paramètres entrée	v_pfwd
Paramètres sorties
Traitements

Fonction	Affichage de la puissance du port REF
Nom	lcd_affpref
Paramètres entrée	v_pref
Paramètres sorties
Traitements

Fonction	Affichage du SWR
Nom	lcd_affpref
Paramètres entrée	v_p_ref
Paramètres sorties
Traitements

### 5.4.4-/sw/calc
#### 5.4.4.1-calc_adc_mV.asm

Fonction	Convertir la mesure des ADC en mV / #Le code ci-dessous est assemblé uniquement dans le firmware de test
Nom	calc_adcmV
Paramètres entrée	v_adcfwd (2bytes) : résultat de l'ADC AN0 sur 10 bits / v_adcref (2bytes) : résultat de l'ADC AN1 sur 10 bits
Paramètres sorties	v_adcfwd_mV (2bytes) : résultat de l'ADC en mV en hexa / v_adcref_mV (2bytes) : résultat de l'ADC en mV en hexa
Traitements	1. v_flh_offset_addr = v_adcfwd / 2. v_flh_offset_addr + 1 = v_adcfwd + 1 / 3. Lecture d'un octet en flash (flh_cal_table_read) / 4.v_adcfwd_mV = v_flh_read / 5.v_adcfwd_mV +1 = v_flh_read+1 / 6. v_flh_offset_addr = v_adcfwd / 7. v_flh_offset_addr + 1= v_adcfwd + 1 / 8. Lecture d'un octet en flash (flh_cal_table_read) / 9.v_adcfwd_mV = v_flh_read / 10.v_adcfwd_mV +1 = v_flh_read+1

#### 5.4.4.2-calc_swr.asm

Paramètres entrée	P_FWD / P_REF
Paramètres sorties	SWR
Traitements	SWR= {ADCfwd+ADCref} over {ADCfwd-ADCref}

#### 5.4.4.3-calc_power.asm

Paramètres entrée	ADCfwd, ADCref / table de calibration stockée en mémoire
Paramètres sorties	P_FWD / P_REF
Traitements	Lire la valeurs dans les registres ADC / récupérer la valeur correspondante dans la table de calibration

### 5.5.5-/sw/readadc
#### 5.5.5.1-adc.asm
Fonction	Lire le résultat de la conversion A/N AN0
Nom	adc_readAN0
Paramètres entrée
Paramètres sorties	-v_adcfwd (2bytes) : résultat de l'ADC sur 10 bits
Traitements	1. Selectionner le canal à échantilloner (AN0) / ADCON0(CHS2) = b'0' / ADCON0(CHS1) = b'0' / ADCON0(CHS0) =b'0' / 2. Mise en service du convertisseur / ADCON(ADON) = b'1' / 3. Tempo de 20us / 4.Lancer la phase de conversion / ADCON0(G0)=b'1' / 5. Tant ADCON0(G0)≠b'0' / 6.v_adcfwd = ADRESH / v_adcfwd(+1) = ADRESL

Fonction	Lire le résultat de la conversion A/N AN1
Nom	adc_readAN1
Paramètres entrée
Paramètres sorties	-v_adcref (2bytes) : résultat de l'ADC sur 10 bits
Traitements	1. Selectionner le canal à échantilloner (AN1) / ADCON0(CHS2) = b'0' / ADCON0(CHS1) = b'0' / ADCON0(CHS0) =b'1' / 2. Mise en service du convertisseur / ADCON(ADON) = b'1' / 3. Tempo de 20us / 4.Lancer la phase de conversion / ADCON0(G0)=b'1' / 5. Tant ADCON0(G0)≠b'0' / 6.v_adcref = ADRESH / v_adcref(+1) = ADRESL

### 5.4.6-/sw/eep/
#### 5.4.6.1-driver.asm
Fonction	Lecture d'un octet en EEPROM
Nom	f_eep_readbyte
Paramètres entrée	-W : contient l’offset à partir de __EEPROM_START de l'adresse à lire en EEPROM
Paramètres sorties	-W : contient l'octet lu en EEPROM
Traitements	1. Choisir la bank de EEADRH / 2. EADDR = W / 3. Choisir la bank de EECON1 / 4. EECON1(EEPGD) = b'0’ / 5. EECON1(RD) = b’1’ / 6. Choisir la bank de EEDATA / 7. W ← EEDATA

### 5.4.7-/sw/flh/
#### 5.4.7.1-driver.asm

Fonction	Lecture d'un octet en flash
Nom	f_flh_readword
Paramètres entrée	v_flh_offset_addr (2 bytes) : contient l'offset du mot à lire en flash à partir de 0x1000
Paramètres sorties	v_flh_read (2 bytes) : contient le mot de 14 bits lu
Traitements	1.Choisir la bank de EEADRH / 2. W = v_flh_offset_addr / 3. W = W +0x10 / 3. EEADRH = W / 4. W = v_flh_offset_addr +1 / 5. EEADR = W / 6. Choisir la bank de EECON1 / 7. EECON(EEPGD) = b'1’ / 8. EECON(RD) = b’1’ / 9. Pas d'instruction / 10. Pas d'instruction / 11. Choisir la bank de EEDATA / 12. W = EEDATA / 13. v_flh_read+1=W / 14. W = EEDATAH / 15. v_flh_read=W

### 5.4.8-/sw/data/

#### 5.4.8.1-swversion.asm

Fonction	Message de version courante du logiciel
Nom	N/A
Paramètres entrée	N/A
Paramètres sorties	N/A
Traitements	Zone mémoire (5 bytes) dédiée au stockage de la version du logiciel / « Vn.m »,0x00 / Cette zone de mémoire est placée au début de l’EEPROM (0x2100). / Cette zone mémoire doit se terminer par l’octet 0x00. / Cette zone mémoire est remplie au moment de l’assemblage.

#### 5.4.8.2-adc_theoric_caltable.asm

Fonctions	Table de calibration théorique de l’ADC
Nom	c_data_adc_theoric_caltable
Paramètres entrée
Paramètres sorties
Traitements	Zone de mémoire dédiée au stockage de la calibration du détecteur HF. / Zone en flash à l'adresse défini dans le makefile / 0x0000 0x0000 / 0x0001 0x0005 / ... ... / 0x3FE 0x137E / 0x3FF 0x1383

#### 5.4.8.2-lcdmsg.asm

Fonctions	Message de boot ligne 1 du LCD
Nom	bootmsgL1
Paramètres entrée	v_charpos : position du caractère à retourner
Paramètres sorties	W (1 byte) : contient le caractère ou 0x00 si pas de caractère
Traitements	Zone mémoire dédiée au stockage du message de boot (ligne 1 du LCD) contenant la chaîne suivante : / « SWR-POWER meter » / Additionner le pointeur de programme avec v_charpos / Retourner le caractère contenu en mémoire à cette position dans W / Fin de chaîne = retourner 0x00 dans W

Fonctions	Message de boot ligne 2 du LCD
Nom	bootmsgL2
Paramètres entrée	v_charpos : position du caractère à retourner
Paramètres sorties	W (1 byte) : contient le caractère ou 0x00 si pas de caractère
Traitements	Zone mémoire dédiée au stockage du message de boot (ligne 2 du LCD) contenant la chaîne suivante : / « F8KGL » / Additionner le pointeur de programme avec v_charpos / Retourner le caractère contenu en mémoire à cette position dans W / Fin de chaîne = retourner 0x00 dans W
Fonctions Message du mode test L1 du LCD / #Le code ci-dessous est assemblé uniquement dans le firmware de test / Nom testmsgL1 / Paramètres entrée v_charpos : position du caractère à retourner / Paramètres sorties W (1 byte) : contient le caractère ou 0x00 si pas de caractère / Traitements Zone mémoire dédiée au stockage du message du mode test (ligne 1 du LCD) contenant la chaîne suivante : / « FWD » avec un espace à la fin / Additionner le pointeur de programme avec v_charpos / Retourner le caractère contenu en mémoire à cette position dans W / Fin de chaîne = retourner 0x00 dans W
Fonctions	Message du mode test L2 du LCD / #Le code ci-dessous est assemblé uniquement dans le firmware de test
Nom	testmsgL2
Paramètres entrée	v_charpos : position du caractère à retourner
Paramètres sorties	W (1 byte) : contient le caractère ou 0x00 si pas de caractère
Traitements	Zone mémoire dédiée au stockage du message de boot (ligne 2 du LCD) contenant la chaîne suivante : / « REF » avec un espace à la fin / Additionner le pointeur de programme avec v_charpos / Retourner le caractère contenu en mémoire à cette position dans W / Fin de chaîne = retourner 0x00 dans W

## 5.5-Plan mémoire

section	Adresse de début – adresse de fin	Taille (octets)	Plan mémoire
.code	0x0000-0x1FFF	8K	0x0000-0x13FF : programme + table de calibration / 0x1400-0x0x1FFF : ne pas utiliser
.s_eep	0x2100-0x21FF	256	0x2100-0x2103 : version / 0x2104-0xAAAA : offset calibration
.data	0x20-0x7F (bank 0)	96	0x20-0x7F : variables