SWR POWER METER F8KGL

Etude du détecteur HF
V 0.6
F0EOS-F4BJH-28/06/19-Vauréal Amitié Radio

# 1-INTRODUCTION
## 1.1-Dispositif

TRX
ANTENNE

Ligne de mesure
Coupleur directionnel

Détecteur HF

ADC

signal
transmis
signal
réfléchi

Vfwd
Vref

Sélectionneur
de bande

n bits
n bits
calibre

Régulateur d’alimentation

MCU

Reset/Validation calibration

Pack Pile

Calculateur

Commandes d’affichage
du LCD

Alimentation 13,8V

LCD

Afficheur

SWR Power meter F8KGL

Le coupleur directionnel a pour fonction de séparer le transmis du signal réfléchi.
Le détecteur HF a pour fonction de convertir la puissance des signaux transmis et réfléchis en une tension continue, dont la valeur est reliée à la valeur de ces puissances
L’ADC a pour fonction de convertir la valeur de ces tensions en une valeur numérique codée en binaire.
Le MCU a pour fonction de lire ces valeurs codées en binaire pour les faire afficher sur le LCD.

L’affichage nécessite un calcul de conversion entre la valeur numérique et la valeur affichée. De plus, une fonction de calcul du ROS est implémentée dans le programme du MCU.

## 1.2-Coupleur directionnel

Le coupleur directionnel a un fonctionnement linéaire en puissance.

P_{transmis}(dBm)= P_{e}( dBm ) - Couplage( dB )
P_{réfléchi}(dBm)= P_{out}( dBm ) - Couplage( dB )

## 1.3-Détecteur HF : Principe de fonctionnement (source Wikipedia)

Un circuit détecteur d’enveloppe est constitué d’une diode en série reliée à une charge constituée d’un condensateur et d’une résistance.
Son signal d’entrée est une fréquence porteuse dont on veut extraire la tension crête. C’est donc un courant alternatif, présentant une tension tantôt positive, tantôt négative.
Quand la tension d’entrée est positive, la diode conduit et le condensateur se charge. Quand la tension d’entrée est négative, la diode se bloque, le condensateur se décharge dans la charge.

Si la résistance présente dans le circuit lors de la charge de la capacité est faible, celle-ci est beaucoup plus rapide que la décharge dans la résistance. Alors, si la constante de temps du circuit résistance-condensateur est correctement choisie, sa tension reste à peu près constante entre deux crêtes de la porteuse.

## 1.4-ADC et MCU
la conversion analogique – numérique peut être divisée en trois étapes :
l’échantillonnage temporel, la quantification et le codage.

Un signal analogique, va(t) continu en temps et en amplitude (i) est échantillonné à une
période d’échantillonnage constante Tech. On obtient alors un signal échantillonné
vech(k.Tech) discret en temps et continu en amplitude.

Ce dernier est ensuite quantifié, on obtient alors un signal numérique vq[k] discret en temps et en amplitude. La quantification est liée à la résolution de l’ADC (son nombre de bits)

Un ADC (Analog to Digital Converter) est donc un dispositif électronique permettant de convertir une grandeur analogique (par exemple, une tension) en une valeur numérique, qui prend la forme d'un nombre binaire.
Cette valeur numérique peut être codée sur plusieurs bits, et est proportionnelle à la grandeur analogique d'entrée.

Le pas de quantification et la précision d’un ADC dépendent du nombre de bits en sortie,
appelé résolution. Pour un ADC à N bits, le nombre d’états possibles en sortie est 2^{N} , ce qui
permet d’exprimer des signaux numériques de 0 à 2^{N-1} en code binaire naturel.
Un ADC est caractérisé également par la plage de variation acceptable de la tension
analogique d’entrée, appelée Pleine Echelle (FS pour Full Scale en anglais) et que nous
noterons V_{FS} .

q=V_{S1}=LSB= { V_{FS}} over { 2^{N}}

## 1.5-Dynamique d’entrée, précision, sensibilité et temps de réponse

La dynamique d’entrée du SWR POWER METER F8KGL est l’intervalle de puissance d’entrée [Pe_min;Pe_max] permettant :
- une mesure de la puissance P avec une précision { %DELTA P} over {P} donnée (en%)
- Pe_min est la puissance minimum mesurable par le SWR POWER METER F8KGL. Par définition, c’est la sensibilité de l’appareil de mesure
- Pe_max est la puissance maximum mesurable par le SWR POWER METER F8KGL

Le temps de réponse du SWR POWER METER F8KGL est le temps nécessaire au dispositif pour établir une mesure de la puissance fiable, et avec le minimum d’erreur.

# 2-THEORIE
## 2.1-Coupleur directionnel

## 2.2-Détecteur HF
### 2.2.1-Diode schottky
Selon [1], une diode Schottky utilise une jonction métal-semiconducteur (au lieu d'une jonction P-N comme les diodes conventionnelles). Alors que les diodes standard en silicium ont une tension de seuil d'environ 0,6V, les diodes Schottky ont une tension de seuil (pour un courant de polarisation directe d'environ 1 mA) dans la gamme de 0,15 V à 0,45 V, ce qui les rend utiles en limitation de tension et en prévention de saturation des transistors.
Les inconvénients de ces diodes par rapport aux diodes à jonction P-N sont une tension de claquage en inverse beaucoup plus faible (40 V pour une diode schottky standard), un courant en polarisation inverse plus élevé, ainsi qu'une plage de fonctionnement en température moins importante. Malgré les progrès effectués, ces diodes sont donc plus fragiles dans ces conditions.
Selon [2], l’intensité qui traverse une diode schottky, et la tension à ses bornes sont reliées par la loi :

I= I_{s} ( e^{ {eV} over {kTn} }-1)

où V est la tension aux bornes de la diode, I le courant qui la traverse, Is le courant de saturation, k la constante de Boltzman (1,38064852 × 10-23 m2 kg s-2 K-1), T la température absolue (en K), e la charge de l’électron (e=−1,602 × 10−19 C), et n le facteur d’idéalité

Selon [3], la tension de sortie d’un détecteur à diode suit une loi de la forme :	V=K( sqrt{P} )^{ %alpha }

La puissance d’entrée et la tension de sortie sont reliées, selon A.3, par une formule de la forme : P= K _{a } ^{} times V ^a

Pour des niveau d’entrée en dessous de -20dBm typiquement, α = 2. Cette zone est appelée « Square law region ». Cette théorie peut en effet est être démontrée (§ A.2)

V= {25e} over {kTn} P_RF
Dans la « Square Law Region », K_{a}= {kTn} over {25e} et a= 1

### 2.2.2-Application numérique

On a retenu la valeur de n=1,018 selon le modèle Spice de la BAS70.

Le détail des résultats numériques se trouvent sous : doc/detecteur_HF.ods, dans la feuille intitulée 2.2.2

## 2.3-ADC et MCU
### 2.3.1-Précision

La sensibilité de l’ADC est la tension minimale analogique d’entrée donnant en sortie, une valeur numérique de 0x01 : s_{ADC} = q=LSB= { V_{FS}} over { 2^{N}}

N

q

2

q

1

q

V

sadc+q

Vmin

0

sadc
0

P= K_{a} times (V)^{a} drarrow dP=aK_{a}V^{(a-1)} dV drarrow %DELTA P=aP {%DELTA V} over {V} drarrow {%DELTA P} over {P}=a {%DELTA V} over {V} où P et V sont les valeurs centrées sur ΔP et ΔV.

P

ΔP

q

N

ΔV

V

On en déduit donc que :
%DELTA V= {q}

Dans une zone de puissance du détecteur HF donnée (P0,V0) / (P1,V1), la précision maximum de mesure de P est alors donnée par :
{%DELTA P} =a {q} over { V_{0}+ q / 2 }P

Le lecteur pourra alors remarquer que la recherche de la meilleure précision dans une zone de mesure revient à rechercher un détecteur HF  :
- avec une pente « a » petite (ou un coefficient α grand)
- Le choix des zones de puissance a de l’influence sur la précision. Plus cette zone sera étendue, meilleure sera la précision.
- Donc, moins il y aura de zone, meilleure sera la précision

De plus, la résolution de l’ADC, et la tension à plein échelle peut également influencer la précision de la mesure :
- Plus la tension pleine échelle sera faible, meilleure sera la précision
- Plus la résolution sera grande, meilleure sera la précision

La théorie, et la pratique ont permis de montrer que si la puissance d’entrée est suffisamment faible pour être dans « Square Law Region », alors la puissance d’entrée du détecteur HF, et sa tension de sortie étaient reliées par :
P=K times V
où K= {kTn} over {25e}

Le détecteur HF fonctionne dans la « Square Law Region », si {eV_D} over {kTn} < 1 . Soit pour des puissances d’entrées inférieures à -22dBm.

A.3.1 montre qu’en choisissant V0=q, c’est à dire en calibrant la tension de sortie du détecteur HF pour que la puissance minimale Pdetecteur_min donne un résultat numérique égal à 0x01 en sortie d’ADC, le coefficient a est liée à la précision de la mesure p par a= {6p} over {2p+198}

Dans la « Square Law Region », a=1. La précision maximale est alors de 49,5 % si V0=q.

A.3.2 montre alors qu’il vaut mieux choisir V_0=N times q , c’est à dire en calibrant la tension de sortie du détecteur HF pour que la puissance minimale Pdetecteur_min donne un résultat numérique égal à N. Dans ce cas, la précision de mesure est lié à N par N= {99} over { 2 times p }

### 2.3.2-Sensibilité
Le §3.2.1 a montré que la précision était meilleure en choisissant V_O=N times q . Cette tension à l’entrée de l’ADC doit correspondre à la sensibilité du détecteur HF.

Or P=K times V où, K= {kTn} over {25e}

Donc P_{detecteur_min}= {99} over { 2 times p } {kTn} over {25e} {V_FS} over {2^N}

Donc P_{detecteur_max}= {99} over { 2 times p } {kTn} over {25e} {V_FS} over {2^N} + [ Dynamique d'entrée du SWR POWER METER ]

n est le facteur d’idéalité de la diode, et est directement liée aux spécifications de la diode.

### 2.3.3-Temps de réponse
La simulation a montrée que la tension de sortie du détecteur HF ne s’établissait pas de manière immédiate.
En effet, en conjuguant l’effet de la charge du condensateur à travers la résistance de charge, l’effet de décharge, et l’effet de la tension de seuil de la diode, la tension de sortie devient constante qu’après un temps de réponse.
### 2.3.4-Application numérique

Précision
Sensibilité
Temps de réponse

# 3-SIMULATION

# 4-MESURES
## 4.1-Coupleur directionnel
## 4.1.1-Ligne imprimée

## 4.1.2-Coupleur en ligne coaxiale semi-rigide

## 4.2-Détecteur HF
### 4.2.1-Description du montage

### 4.2.2-Résultats
#### 4.2.2.1-Rappels sur la notion de puissance
Un générateur HF, délivrant une puissance P exprimée en dBm, est une source de tension (généralement sinusoïdale) dont la valeur correspond à celle qu’alimenterait une résistance de 50ohms dissipant cette même puissance P.

Un générateur HF est également une source de courant dont l’impédance de sortie est (généralement) une résistance de 50ohms.

Un générateur de 10dBm, délivre donc une tension sinusoïdale de 1V.

# 5-CONCLUSIONS

P_{transmis}(dBm)= P_{e}( dBm ) - Couplage( dB )
P_{réfléchi}(dBm)= P_{out}( dBm ) - Couplage( dB )

C’est pourquoi, la dynamique d’entrée [Pdetecteur_min ; Pdetecteur_max] est
P_{detecteur_min}(dBm) = P_{e_min} - couplage(dB )
P_{detecteur_max}(dBm) = P_{e_max} - couplage(dB )
où [Pe_min;Pe_max] est la dynamique d’entrée du SWR POWER METER F8KGL.

Donc la dynamique d’entrée du détecteur HF doit être la même que la dynamique d’entrée du SWR POWER METER F8KGL.

#### 1.2.1-Diode Schottky

#### 1.2.2-« Square Law Region »
Pour de petits niveau d’entrée, le détecteur fonctionne dans une région de la caractéristique i-v appelée « Square law region », où la tension de sortie est reliée à la puissance d’entrée par une relation linéaire (§ A.2).

V= {25e} over {kTn} P_RF

# 2-VALIDATION
L’objectif de ce chapitre est de :
- valider un modèle de simulation sous Qucs
- valider la théorie du redressement mono-alternance avec une diode schottky
- valider les relations théoriques reliant la tension de sortie du détecteur avec la puissance RF d’entrée.

## 2.1-Modèle de simulation
Le schéma servant de base pour valider le modèle de simulation peut se trouver dans l’arborescence du projet sous : src/hw/sim/qucs/xxx.sch

## 2.2-Simulation

Les simulations présentées dans ce document sont fondées sur la suite Qucs.

L’objectif de la simulation est de
valider la théorie du redressement mono-alternance

vérifier la « Square Law Region » telle que présentée par Hewlett Packard dans note d’application AN986.

En faisant varier Pin de -13dBm à +28dBm, à 500MHz, la tension de sortie du détecteur en fonction de la puissance d’entrée, suit la courbe suivante :

500MHz
Pin(dBm)
Vout(V)

Dans cette figure, la notion de « Square Law Region » semble intuitive, et correspondrait à la zone ou -12 < Pin< 4

La tension de sortie Vout présentée dans les figures précédentes, est la tension pour t=15us. En effet, le régime transitoire montre que la tension est également liée à la constante de temps que forme le condensateur et la résistance placée en parallèle en sortie du détecteur HF. Si bien, que la tension de sortie ne s’établit pas de manière immédiate.

## 2.2-MESURE D’UN PROTOTYPE
### 2.2.1-Dispositif de mesure
Afin de valider les observations précédentes, nous avons fabriqué un prototype de détecteur HF, monté sur un câble coaxial semi-rigide (type RG402). Le dispositif de mesure utilisé est le suivant :

R&S
Signal Generator
SMS
0,4-1040MHz

Voltmètre
Fluke 287

Détecteur HF

Oscilloscope
Tektronic 465B

La précision de la mesure est liée à la précision du voltmètre, positionnée en millivoltmètre. Les spécifications du Fluke 287 sont les suivantes :

Le générateur a fait l’objet d’une calibration sous 50ohms.
### 2.2.2-Mesures
Pour des raisons de commodités et d’approvisionnement simplifié, nous avons d’abord cherché à valider le modèle précédent à l’aide de la diode Shottky HSMS2822.

Elle présente la caractéristique suivante :

Il n’est cependant pas expliqué comment est mesurée la puissance d’entrée en abscisse. S’agit t’il de la puissance mesurée sur 50Ω, ou de la puissance calibrée à l’entrée du détecteur ?
Une correction manuelle de 0,1dB, correspondant à la différence de charge 68Ω/50Ω a été appliquée dans le résultat de la réponse tension/puissance.

La réponse est la suivante :

Vout_mesuré=f(Pin)
Pin
Vout(mV)
On peut distinguer 4 zones, à l’œil nu :
- -29 < Pin < -24
- -24 < Pin < -10
- -10 < Pin < 0
- 0 < Pin < +10

Chacune de ces zones correspondent à des valeurs de K et a différentes dans la relation : P= K times (V_{out})^{a} .

Les écarts entre la courbe de la spécification de la diode, et le relevé par l’expérience peuvent s’expliquer par la précision de la mesure par le millivoltmère (à 500mV, résolution de 10μV, et précision de 125μV+2 digits, à 50mV, résolution de 1μV, et précision de 25μV+20 digits)

	K	a
-29 < Pin < -24	3,019553 times 10^{-5}	0,463314204
-24 < Pin < -10	8,469784 times 10^{-5}	0,69651148
-10 < Pin < 0	8,829106 times 10^{-5}	0,494216033
0 < Pin < +10	2,48579 times 10^{-6}	1,228121465

## 2.3-Conclusions
La théorie selon laquelle la tension de sortie d’un détecteur HF suit la puissance d’entrée par une loi de la forme V=K( sqrt{P} )^{ %alpha } a été validée par une simulation, et par la mesure d’un prototype. Les constantes K et α dépendent de
- des spécifications de la diode
- des valeurs des composants utilisé dans le montage
- α dépend de la puissance d’entrée

La simulation et la mesure du prototype n’a pas permis de vérifier :
- La « Square Law Region » correspond à une puissance d’entrée pour laquelle la tension aux bornes de la diode est inférieure à sa propre tension de seuil.
  En effet, la mesure du prototype montre que α>2, quelques soit la puissance d’entrée entre -30dBm et 10dBm. Ce qui laisserait à penser que la « Square Law Region » est en dessous des -30dBm.
- Selon l’AN986 de HP, en dehors de la « Square Law Region », 0,8≤α≤2. Or V=K times ( sqrt{P} )^{ %alpha } drarrow P=( {V} over {K} )^{ {2} over { %alpha } } drarrow %alpha = {2} over {a}

HSMS2822	a	α
-29 < Pin < -24	0,463314204	4,3
-24 < Pin < -10	0,69651148	2,9
-10 < Pin < 0	0,494216033	4,0
0 < Pin < +10	1,228121465	1,6

# 3-SPECIFICATIONS
A la lecture des observations précédentes, on peut également en déduire les paramètres de spécification pour le détecteur HF.

# 4-Etude de différents détecteur HF

# A-Annexe
## A.1-Interpolation P= K times ( V_{out} )^{a}

Données : (P0,V0) / (P1,V1)

a= { log( P_{1}) - log( P_{0}) } over { log(V_{1}) - log(V_{0}) }
K= { P_{0}} over { ( V_{0} )^{a}}

## A.2-Square Law Region
Selon [2]

VD, la tension aux bornes de la diode, peut s’écrire : V_{D}= V_{DC}+ V_{RF} cos( %omega t)
Le développement limité de l’exponentielle ( e^{x}=1+ {x} over {1!}+ x^{2}over {2!} + ... ) permet d’en déduire :
I_DC= I_{s} (1+ {V_{D}} over { V_{T}}+ {1} over {2} ( {V_{D}} over {V_{T}} )^{2} - 1 ) = I_{s} ( { V_{DC}} over {V_{T}} + {1} over {2} ( V_{DC} over {V_T} )^2 + {1} over {4} ( {V_rf} over {V_T} )^2 )

On peut négliger le terme {1} over {2} ( V_{DC} over {V_T} )^2
On a : I_{DC}=0 drarrow V_DC=- {e} over {4kTn} V_RF^{2}
Composante continue du courant traversant la diode est nulle, puisqu’il n’y a pas de telle source dans ce circuit. On fait également l’hypothèse que le circuit est chargé par une haute impédance.

Donc: V_out=-V_DC= {e} over {4kTn} V_RF^{2} = {e} over {2kTn} V_RFrms^{2} = {25e} over {kTn} P_RF

On sort de la « Square Law Region » à mesure que la puissance RF augmente. Le point limite est obtenu lorsque la partei dans l’exponentielle de caractéristique i-v de la diode vaut 1.
Typiquement, on sort de cette zone, lorsque la puissance RF approche les -22dBm (soit environ 6,25µW, ou une tension RF peak de 25mV)

## A.3-Relation P=f(V)

V=K( sqrt{P} )^{ %alpha } drarrow log(V) = log( K) + {%alpha} over {2} times log(P) drarrow log( P ) = {2} over {%alpha} (log(V) - log(K)) drarrow P= ({V} over {K})^({2} over {%alpha})

On en déduit que la relation P=f(V) est de la forme : P= K _{a } ^{} times V ^a

## A.3-Zones de la diode
### A.3.1-V0=q
Le premier palier d’ADC correspond à V_{0}= s_{adc}=q
Comme {%DELTA P} =a {q} over { V_{0}+ q / 2 }P et P= P_{0}+ { %DELTA P} over {2} , la variation maximum de puissance dans cette zone s’exprime alors : {%DELTA P} ={2a} over { 3-a } P_{0}

Or %DELTA P= { 2 times p } over {100}P et P= P_{0}+ { %DELTA P} over {2} , où p représente la précision de la mesure de P exprimée en pourcentage. Donc %DELTA P= {2p P_{0}} over {99}

Donc, la pente du détecteur HF peut s’exprimer en fonction de la précision de la mesure p(%)
a= {6p} over {2p+198}

Cette première zone est fixée par (P0,V0) / (P1,V1), où

V_{0}=q
P_{0}=P_{e_min}- {%DELTA P} over {2} drarrow P_{0} = {99P_{e_min}} over {99+p}

### A.3.2-V0=n*q
Le premier palier N d’ADC correspond à V_{0}= N times q
Comme {%DELTA P} =a {q} over { V_{0}+ q / 2 }P et P= P_{0}+ { %DELTA P} over {2} , la variation maximum de puissance dans cette zone s’exprime alors : {%DELTA P} ={2a} over { 2N+1-a } P_{0}

Or %DELTA P= { 2 times p } over {100}P et P= P_{0}+ { %DELTA P} over {2} , où p représente la précision de la mesure de P exprimée en pourcentage. Et a=1 dans la « Square Law Region », donc p= {99} over {2N} drarrow N= {99} over { 2 times p }

## A.3-Sources
[1] Wikipedia https://fr.wikipedia.org/wiki/Diode_Schottky
[2] Radio Frequency & Microwave Power Measurement - Alan Fantom – Chapitre 8
[3] Application Note AN986 de Hewlett Packard
[4]